包1：

| 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于不耐高湿灭菌的各种腔镜、管道、精密手术器械、软式内镜和智能化手 术系统（机器人）等器械的灭菌 | 具备 |
| 2 | 灭菌方法：舱内过氧化氢气体等离子灭菌 | 具备 |
| 3 | 灭菌剂浓度：53%-60%，设备灭菌过程中舱体过氧化氢浓度应≥80% | 具备 |
| 4 | 硬式内镜灭菌：可以对直径≥0.7mm、长度≤500mm的硬性管腔灭菌 | 具备 |
| 5 | 软式内镜灭菌：可以对直径≥1mm，长度≤870mm的软式内窥镜进行灭菌，支持主流品牌≥3种，提供具体品牌名称 | 具备 |
| 6 | 软式内镜灭菌程序可处理医院输尿管镜、胆道镜等，支持主流品牌≥4种，提供具体品牌名称 | 具备 |
| 7 | 灭菌程序：灭菌程序种类至少包括管腔灭菌程序、软式内镜灭菌程序及表面灭菌程序 | 具备 |
| 8 | 灭菌程序最短灭菌时间≤30分钟 | 具备 |
| 9 | 灭菌温度≤56℃ | 具备 |
| 10 | 在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯 | 具备 |
| 11 | 具有真空干燥功能，可以辅助去除水分 | 具备 |
| 12 | 灭菌剂：采用胶囊卡匣式包装，人体无接触、无挥发，卡匣包装须有化学泄露颜色指示条 | 具备 |
| 13 | 卡匣有射频识别或类似技术，标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息 | 具备 |
| 14 | 灭菌剂注射装置：精确释放装置，注入量精确 | 具备 |
| ★15 | 灭菌舱：舱体容积≥120L，铝合金材质 | 具备 |
| 16 | 显示屏：采用全触摸式液晶屏 | 具备 |
| 17 | 每次灭菌循环前屏幕显示器械灭菌种类和装载指导（提供屏幕照片） | 具备 |
| 18 | 低频等离子发生器：频率范围≤55千赫兹，对其他电子电气设备无干扰 | 具备 |
| 19 | 可免费实现与消毒供应质量追溯信息系统相连接，提供灭菌循环参数、生物监测结果等数据 | 具备 |
| 20 | 电脑控制，发生故障或运行终止时提供故障原因并打印记录故障信息 | 具备 |
| 21 | 物理打印记录：电脑打印提供每个灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢的浓度、灭菌时间等灭菌参数（须提供该设备运行的打印单） | 具备 |
| 22 | 灭菌过程中必须可实时连续监测舱体参数每秒的数据，并可以电脑输出（提供证明文件） | 具备 |
| 23 | 生物监测具备文字、声音或图像提醒功能（提供证明资料） | 具备 |
| 24 | 设备自身可存储≥200锅的灭菌循环信息 | 具备 |
| 25 | 生物监测菌种：使用嗜热脂肪杆菌芽孢，且芽孢含量须≥1.0*106，监测结果读取时间≤30分钟 | 具备 |
| 26 | 灭菌后器械管腔过氧化氢残留量测试：（提供卫健委认定国家级消毒产品检验机构出具的用以证明灭菌后器械管腔无过氧化氢残留量的生物相容性实验报告） | 具备 |
| 27 | 应对灭菌舱内过氧化氢浓度进行实时监测，以保障灭菌效果 | 具备 |
| #28 | 可对智能化手术系统（机器人）进行灭菌，并提供厂家器械灭菌兼容许可证明文件 | 具备 |
| 29 | 具备手术器械灭菌兼容性查询系统，并能定期免费更新，以确保精准灭菌，提供相关证明资料 | 具备 |
| 30 | 提供主流器械厂家的器械灭菌兼容许可证明文件 | 具备 |
| 31 | 配置要求：至少包含主机1台，生物阅读器1台 | 具备 |
| 32 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 33 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 34 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 35 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 36 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包2：

| 组织脱水机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于对组织标本的固定、脱水、透明与浸蜡预处理 | 具备 |
| 2 | 脱水缸数量≥2个，可独立运行，具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置 | 具备 |
| #3 | 样本处理通量：同时处理样本包埋盒数量≥400个，并可在一台设备上实现按组织类型及组织大小进行样本分类处理 | 具备 |
| 4 | 试剂瓶：带防溢出设计，试剂瓶半透明，具备最低和最高液位设计，内置≥ 8种彩色编码且耐受试剂的标签 | 具备 |
| 5 | 试剂柜应具备状态指示功能，如通过灯光变化直观显示试剂瓶在位状态，当试剂瓶未正确连接时，有明确的警示 | 具备 |
| 6 | 设备液位传感器数量≥4个，每个脱水缸内均配有低液位传感器和高液位传感器 | 具备 |
| 7 | 试剂混匀方式：非潮汐式试剂混匀技术，具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个 | 具备 |
| 8 | 脱水程序：可自由配置程序数≥20个，预定义程序≥5 个 | 具备 |
| 9 | 快速脱水：具备快速脱水功能，活检组织脱水最短时长≤90分钟 | 具备 |
| 10 | 石蜡缸：具备≥4个石蜡缸，每个蜡缸容量≥3.5L | 具备 |
| 11 | 脱水缸压力：可以负压加注试剂，加注负压≤-60kPa，排放压力≥45 kPa | 具备 |
| 12 | 液滴收集：标配液滴收集盘，收集容量≥3.5L | 具备 |
| 13 | 具备试剂管理系统，可提示试剂更换等 | 具备 |
| 14 | 组织脱水样品篮：不锈钢材质，提供带弹簧设计的脱水篮 | 具备 |
| 15 | 显示屏：彩色触摸屏，尺寸≥10英寸，中文操作系统，并可进行文件的拷贝和下载 | 具备 |
| 16 | 具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能 | 具备 |
| 17 | 样本安全：具备智能错误处理系统，具备声音提示及确认功能，提示试剂瓶与连接点准确对接 | 具备 |
| 18 | 环境及人员保护：具备过滤功能，可吸附试剂废气，设备可连接至外部排气系统 | 具备 |
| 19 | 系统应具备至少五级独立的权限管理体系，实现严格的操作权限分离，确保不同角色用户仅能访问其授权范围内的功能 | 具备 |
| 20 | 安全报警：具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警 | 具备 |
| 21 | 设备安全功能：具备超压保护、过流保护、过热保护、过真空保护等，在组织脱水期间发生断电或故障时，可确保样本保持完好无损 | 具备 |
| 22 | 配置UPS电源，满电下续航时间≥30分钟 | 具备 |
| 23 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 24 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 25 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 26 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 27 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 组织包埋机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于将浸蜡组织包埋于石蜡中，制成标准蜡块 | 具备 |
| 2 | 中央式组织包埋机，适合左右手，符合人体工程学 | 具备 |
| 3 | 扶手设计，便于操作，防止烫伤和组织滑落 | 具备 |
| 4 | 可拆式加热镊子架位点≥6个，可两侧进行操作 | 具备 |
| 5 | 触摸操作屏，尺寸≥5英寸，无多级菜单，可预设机器工作时间，设备在预设时间里可自动开关机 | 具备 |
| 6 | 石蜡出口控制开关高度可调，便于大组织包埋 | 具备 |
| 7 | 具备石蜡流量的精确控制功能，标配LED照明灯 | 具备 |
| 8 | 速冷点面积≥6.5cm6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋 | 具备 |
| 9 | 石蜡槽容量≥4L | 具备 |
| 10 | 石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃ | 具备 |
| 11 | 热台温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃ | 具备 |
| 12 | 包埋盒加热槽/模具加热槽可拆卸: 容量≥150个包埋盒或≥400个包埋模具 | 具备 |
| 13 | 排蜡系统≥8个排蜡孔 | 具备 |
| 14 | 可拆卸样本槽≥2个，废蜡槽≥2个 | 具备 |
| 15 | 冷台 | 具备 |
| 15.1 | 分体式独立冷台, 独立冷台可以任意放置在热台两侧，也可用作切片前样本预冷 | 具备 |
| 15.2 | 模块化设计、操作简便，提供精确制冷 | 具备 |
| 15.3 | 环境自适应控制模块，工作温度始终稳定在 -6℃ | 具备 |
| 15.4 | 冷台有防止冷凝水滴落设计 | 具备 |
| 15.5 | 制冷表面可容≥60 个蜡块 | 具备 |
| 14 | 配置要求：至少包含以下内容主机1台；电加热镊子1个，最高温度>65℃；摄像装置1台，多角度可调视频监控，支持数据传输与追溯管理；UPS电源1套（支持设备正常运行时间≥30分钟） | 具备 |
| 15 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） |  |
| 16 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 17 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包3：

| 连续性血液透析机（CRRT） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 3台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于肾功能衰竭患者、脓毒症，肝功能衰竭、高乳酸血症、严重的内环境紊乱、自身免疫性疾病患者的治疗，能够连续、缓慢、平稳的清除体内多余的水分和溶质，保持血流动力学稳定，高溶质清除率，可持续供给充分的营养支持 | 具备 |
| 2 | 床旁移动式，具备成人和儿童所有连续性血液净化治疗模式 | 具备 |
| 3 | 中文版操作系统，彩色触控屏 | 具备 |
| 4 | 治疗泵≥5个 | 具备 |
| 5 | 具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等） | 具备 |
| 6 | 治疗模式：CVVHDF、CVVHD、CVVH、SCUF、TPE、HVHF/HP | 具备 |
| 7 | 具备恒定加温器，温度控制范围：33℃-39℃ | 具备 |
| 8 | 可以实现枸橼酸抗凝，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法 | 具备 |
| 9 | 压力检测： 精度≤±5mmHg 动脉压力：-250—+200 mmHg 静脉压力：-50—+350 mmHg 滤器前压力：-150—+450 mmHg 滤过液压力：-250—+400 mmHg | 具备 |
| 10 | 具备备用电池，电源故障时备用电源续用时间≥20分钟 | 具备 |
| 11 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 12 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥6年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |