包1：

| ERCP用C臂 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于胃肠造影、DR摄影、ERCP、呼吸科支气管镜穿刺活检、介入检查以及全身外周介入治疗等 | 具备 |
| 2 | X线发生及控制系统 | 具备 |
| 2.1 | 最大管电流：≥950mA | 具备 |
| 2.2 | 最大管电压：≥130KV | 具备 |
| 2.3 | 具备全自动控制，具有管电压自动适应功能 | 具备 |
| 3 | X线球管及附件 | 具备 |
| 3.1 | 具备三焦点球管≤0.4/0.6/1.0mm | 具备 |
| #3.2 | 具备栅控球管 | 具备 |
| 3.3 | 阳极热容量≥900KHU | 具备 |
| 3.4 | 最短曝光时间≤1ms | 具备 |
| 3.5 | 具备脉冲透视，最低脉冲频率≤1fps | 具备 |
| 3.6 | 剂量调整过滤器≥3种金属 | 具备 |
| 3.7 | 高压发生器功率≥80kW | 具备 |
| 3.8 | 球管类型为下球管 | 具备 |
| 4 | 成像系统 | 具备 |
| 4.1 | 平板尺寸≥40x40cm | 具备 |
| 4.2 | 可变视野≥4种 | 具备 |
| 4.3 | 平板像素尺寸≤150微米 | 具备 |
| 4.4 | DQE（量子检出率）≥60% | 具备 |
| 4.5 | 平板为CsI（非晶硅）材质结构 | 具备 |
| 5 | 床及球管、C臂运动系统 | 具备 |
| 5.1 | 要求可倾斜床面遥控检查床，床面可升降，采用低吸收剂量的高强度碳纤维床板 | 具备 |
| 5.2 | 检查床承重≥300kg | 具备 |
| 5.2 | 床面倾倒范围≥±85度 | 具备 |
| 5.3 | 床面横向移动范围≥45cm | 具备 |
| 5.4 | 床面和球管相对纵向移动范围≥160cm | 具备 |
| 5.5 | 诊断床面可升降，距地面最低高度≤55cm | 具备 |
| 5.6 | 可调SID（X线焦点到影像接收器距离)，可调范围≥34cm | 具备 |
| 5.7 | 具有密度补偿滤过片 | 具备 |
| 5.8 | 具备C臂结构 | 具备 |
| 5.8.1 | C臂旋转范围：RAO（右前斜位）≥85度，LAO（左前斜位）≥35度 | 具备 |
| 5.8.2 | C臂旋转范围：CRA（头位）/CAU（足位）≥45/45度 | 具备 |
| 6 | 数字化图像采集系统 | 具备 |
| 6.1 | 最大数字采集分辨率≥3070x3070 16bit | 具备 |
| 6.2 | 数模转换≥14bit | 具备 |
| 6.3 | 1024×1024矩阵连续摄片采集速度≥15fps | 具备 |
| 6.4 | 隔室遥控操作系统和遥控台桌，能控制设备机械运动功能，拍片、透视等功能 | 具备 |
| 6.5 | 手术室具有医用单色LCD监视器 | 具备 |
| 6.6 | 图像传输网络：具有DICOM接口功能 | 具备 |
| 6.7 | 隔室图像监视器两台 ≥19英寸液晶显示器（≥1248×1024）1台，最大亮度：不低于1000cd/m2；≥20英寸液晶显示屏1台，最大亮度：不低于300cd/m² | 具备 |
| 7 | 图像处理功能 | 具备 |
| 7.1 | 动态采集图像在回放时，可进行；空间滤过功能；窗宽窗位调整功能；自动窗口功能；正反像切换功能；漫游放大图像旋转功能；电子光圈处理功能；文字标注，比例尺显示，测量功能，箭头指示功能；散射校正，对比强化功能；同一视野可多幅显示图像 ≥36幅（6X6） | 具备 |
| 7.2 | 采集图像电影回放：回放速度任意可调1fps-7.5fps | 具备 |
| 7.3 | 血管直径，病变大小测量等功能 | 具备 |
| 7.4 | 具备数字滤过补偿功能：实时透视时候调整图像质量，可以使图像过黑或者过白区域的图像得以重建 | 具备 |
| 7.5 | 具备降噪软件功能:实时图像处理技术和低剂量技术，提供高画质的同时降低球管发射剂量，从而降低透视图像的噪声，并不会产生图像拖尾现象 | 具备 |
| 8 | 本地存储硬盘类型：固态硬盘，容量≥1 TB | 具备 |
| 9 | ERCP专用配置功能 | 具备 |
| 9.1 | 具备床侧端防护帘 | 具备 |
| 9.2 | 具备带软帘悬吊防护屏 | 具备 |
| 9.3 | 具备ERCP专用图像优化协议系统 | 具备 |
| 9.4 | 具有床旁透视/摄影双功能脚闸 | 具备 |
| 9.5 | 具备床旁智能操作手柄，床旁控制手柄可在术中实时控制设备的机架运动，具备移动、放大、缩小平板的视野；改变C型臂的X线投照方向切换观察角度；升高、降低设备及床面的位置；开启、调整、关闭缩光器；开启、调整、关闭密度补偿板；一键执行设备预存工作位置；一键还原设备初始位置等功能 | 具备 |
| 10 | 配置要求：至少包含主机系统1套、数字处理系统1套、显示器3台、操作辅助系统1套、床旁控制手柄1个、透视／摄影双功能脚闸1个、手术用4监视器吊架1个、设备防护铅帘 1套、ERCP专用高频手术系统 1套、防护门全自动升级改造，铅防护用品1套，提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 11 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 12 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机（含球管及探测器及第三方设备）质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包2：

| C臂（3D） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 在术中实现CT等中心三维体层扫描，显示肺部CT平扫的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，实现二维图像与三维图像采集的任意切换，具备二维透视及摄影功能 | 具备 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | C型臂架构 |  |
| 2.1.1 | 垂直升降≥450mm | 具备 |
| 2.1.2 | 水平移动≥200mm | 具备 |
| #2.1.3 | 沿轨道旋转≥190°(-95°to+95°),电动旋转 | 具备 |
| 2.1.4 | 轴向旋转≥±220°，电动旋转 | 具备 |
| 2.1.5 | 左右摆角≥±10° | 具备 |
| 2.1.6 | 平板探测器到焦点距离≥1100mm | 具备 |
| #2.1.7 | C臂开口径≥900mm | 具备 |
| 2.1.8 | C臂深度≥740mm | 具备 |
| 2.1.9 | 一体化手控式刹车系统 | 具备 |
| 2.1.10 | C形臂方位运动电磁阀控制开关≥4个 | 具备 |
| 2.1.11 | 平板侧有手柄可辅助摆位 | 具备 |
| 2.1.12 | 等中心结构，滑环式轨道运动 | 具备 |
| 2.1.13 | C臂无线缆设计，防止干扰三维扫描色彩引导运动控制 | 具备 |
| 2.2 | X线发生器 |  |
| 2.2.1 | 最大输出功率≥25KW | 具备 |
| 2.2.2 | 发生器频率≥50KHZ高频/多脉冲处理器控制 | 具备 |
| 2.2.3 | 最大电压≥125KV | 具备 |
| 2.2.4 | 透视最大电流≥250mA | 具备 |
| 2.2.5 | 脉冲透视最大电流≥250mA | 具备 |
| 2.2.6 | 最大脉冲频率≥25帧/秒 | 具备 |
| 2.2.7 | 最小脉冲频率≤1f/s | 具备 |
| 2.2.8 | 单幅点片最大电流≥120mA | 具备 |
| 2.2.9 | 最小曝光时间≤5ms | 具备 |
| 2.3 | 球管 |  |
| 2.3.1 | 球管类型:旋转阳极 | 具备 |
| 2.3.2 | 球管大焦点≤0.5mm | 具备 |
| 2.3.3 | 球管小焦点≤0.3mm | 具备 |
| 2.3.4 | 阳极热容量≥360KHU | 具备 |
| 2.3.5 | 阳极散热率≥90KHU/min | 具备 |
| 2.3.6 | 球管热容量≥2.5MHU | 具备 |
| 2.3.7 | 球管转速≥10800转/分钟 | 具备 |
| 2.3.8 | 阳极滤过片（列出材料类型）≥2.5mmAl，0.1mmCu | 具备 |
| 2.3.9 | 最高连续透视时间≥60分钟 | 具备 |
| 2.4 | 平板探测器 |  |
| #2.4.1 | 平板成像大小≥30cm*30cm | 具备 |
| 2.4.2 | 图像采集矩阵≥1952×1952 | 具备 |
| 2.4.3 | 图像采集灰阶≥16bit | 具备 |
| 2.4.4 | 像素尺寸≤152µm | 具备 |
| 2.4.5 | 数字图像旋转角度≥±360° | 具备 |
| 2.4.6 | 平板放大等级≥3级 | 具备 |
| 2.4.7 | DQE≥72% | 具备 |
| 2.5 | 准直器及滤线栅 |  |
| 2.5.1 | 矩形准直器 | 具备 |
| 2.5.2 | 狭缝准直器 | 具备 |
| 2.5.3 | 狭缝准直器非对称调节 | 具备 |
| 2.5.4 | 无射线数字图像旋转 | 具备 |
| 2.5.5 | 滤线栅栅比≤1/15 | 具备 |
| 2.5.6 | 滤线栅密度≥70线/厘米 | 具备 |
| 2.5.7 | 滤线栅可拆卸 | 具备 |
| 2.6 | 监视器 |  |
| 2.6.1 | 监视器≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 | 具备 |
| 2.6.2 | 最大分辨率≥1280 × 1024 | 具备 |
| 2.6.3 | 最大亮度≥650cd/m2 | 具备 |
| 2.6.4 | 可视角度≥±175° | 具备 |
| 2.6.5 | 环境光亮度自动补偿功能 | 具备 |
| 2.6.6 | 监视器可旋转，方便不同角度观察影像(注明旋转角度)≥240° | 具备 |
| 2.6.7 | 配备原厂显示器台车 | 具备 |
| 2.7 | 二维数字图像处理 |  |
| 2.7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备 |
| 2.7.2 | 实时边缘增强功能 | 具备 |
| 2.7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 | 具备 |
| 2.7.4 | 实时动态降噪功能 | 具备 |
| 2.7.5 | 实时去除运动伪影功能 | 具备 |
| 2.7.6 | 实时金属修正功能 | 具备 |
| 2.7.7 | 实时软组织修正功能 | 具备 |
| 2.7.8 | 窗位调节功能≥6个自定义窗位调节范围 | 具备 |
| 2.7.9 | 边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围 | 具备 |
| 2.7.10 | 图象同屏显示≥16幅 | 具备 |
| 2.7.11 | 图像剂量三级可调 | 具备 |
| 2.7.12 | 最后一幅图像自动冻结功能 | 具备 |
| 2.7.13 | 窗口操作界面 | 具备 |
| 2.7.14 | 图形化显示按键:便于理解及操作 | 具备 |
| 2.7.15 | 光盘刻录功能 | 具备 |
| 2.7.16 | UPS不间断电源 | 具备 |
| 2.7.17 | 操作系统:主流操作系统，64bit后处理系统，≥4G内存 | 具备 |
| 2.7.18 | 台车工作站与C臂之间单根线连接 | 具备 |
| 2.7.19 | 台车工作站与C臂之间连接线长度≥7m | 具备 |
| 2.7.20 | 具备数字减影（DSA）功能 | 具备 |
| 2.7.21 | 动态数字减影图像存储帧率≥30f/s | 具备 |
| 2.7.22 | 具备路径图（Roadmap）功能 | 具备 |
| 2.7.23 | 动态路径图图像存储帧率≥30f/s | 具备 |
| 2.7.24 | 狭窄评估软件 | 具备 |
| 2.7.25 | 2维测量功能 | 具备 |
| 2.8 | CT断层扫描功能 |  |
| #2.8.1 | 三维采集为CT等中心采集 | 具备 |
| 2.8.2 | 等中心旋转角度≥190° | 具备 |
| 2.8.3 | 三维CT扫描时间≤30秒 | 具备 |
| 2.8.4 | CT断层扫描投影数≥400个投影 | 具备 |
| 2.8.5 | 三维容积像素≥512x512x512 | 具备 |
| 2.8.6 | 断层扫描中的机械运动:球管和探测器为等中心运动 | 具备 |
| 2.8.7 | CT扫描后自动显示三维断层图像与VRT图像 | 具备 |
| 2.9 | 三维CT扫描后处理功能 |  |
| 2.9.1 | 三维断层图像重建 | 具备 |
| 2.9.1.1 | 触摸屏幕操作 | 具备 |
| 2.9.1.2 | 断层图像自由显示技术MPR:任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标（三维方位立方体图标） | 具备 |
| 2.9.1.3 | 旋转三个轴线显示任意方位的断层图像 | 具备 |
| 2.9.1.4 | 自由浏览任意轴线上的断层图像 | 具备 |
| 2.9.1.5 | 可自定义层厚与层间距 | 具备 |
| 2.9.2 | 三维容积重建技术 | 具备 |
| 2.9.2.1 | 三维图象可自由旋转 | 具备 |
| 2.9.3 | 专用呼吸介入去金属伪影三维重建 | 具备 |
| 2.10 | 图像资料存储系统 |  |
| 2.10.1 | CD/DVD刻录功能 | 具备 |
| 2.10.2 | Dicom发送功能 | 具备 |
| 2.10.3 | Dicom打印功能 | 具备 |
| 2.10.4 | Dicom工作表及MPPS功能 | 具备 |
| 2.10.5 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥250000幅 | 具备 |
| 2.10.6 | 具备USB导出功能 | 具备 |
| 2.10.7 | 具备双DVI图像传输接口 | 具备 |
| 2.11 | 操控部件 |  |
| 2.11.1 | 同屏触控登记功能 | 具备 |
| 2.11.1.1 | 同屏触控登记新病人功能 | 具备 |
| 2.11.1.2 | 同屏触控急诊登记功能 | 具备 |
| 2.11.1.3 | 同屏触控预登记功能 | 具备 |
| 2.11.2 | 曝光参数设定 | 具备 |
| 2.11.2.1 | 同屏触控设定检查前曝光参数功能 | 具备 |
| 2.11.3 | 同屏触控图像后处理功能 | 具备 |
| 2.11.4 | 手闸曝光 | 具备 |
| 2.11.5 | 标准脚踏开关 | 具备 |
| 2.11.6 | 触摸屏上可与台车显示器同步显示图像 | 具备 |
| 2.11.7 | C臂上具备同屏触摸控制装置 | 具备 |
| 2.11.8 | 显示器推车上具备同屏触摸控制面板 | 具备 |
| 2.12 | 其他 |  |
| 2.12.1 | 具备正位激光定位灯 | 具备 |
| 2.12.2 | 具备侧位激光定位灯 | 具备 |
| 2.12.3 | 设备主机、球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 | 具备 |
| 2.12.4 | 提供配套的防护用品 | 具备 |
| 2.12.5 | 提供专用碳纤维床 | 具备 |
| 3 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 4 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 5 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 6 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机（含球管及探测器及第三方设备）质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包3：

| 超声电子胃肠镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 内镜图像处理装置（1台） | 具备 |
| 1.1 | 具有特殊光观察功能，如窄带光成像观察 | 具备 |
| 1.2 | 具有模拟HDTV信号输出功能（可以选择RGB或YPbPr输出） | 具备 |
| 1.3 | 具有模拟SDTV信号输出功能（VBS复合端口、Y/C、RGB；可以同时输出） | 具备 |
| 1.4 | 具有数字信号输出（可选择SDI，DV，DVI输出） | 具备 |
| 1.5 | 具有彩虹现象修正功能 | 具备 |
| 1.6 | 具有IHB色图显示功能 | 具备 |
| 1.7 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能 | 具备 |
| 1.8 | 具有自动增益控制功能 | 具备 |
| 1.9 | 具有色彩强调功能≥14级 | 具备 |
| 1.10 | 具有预冻结与快速实时冻结功能 | 具备 |
| 1.12 | 具有≥3种的测光模式选择功能 | 具备 |
| 1.13 | 通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移 | 具备 |
| 1.14 | 兼容性：需全部兼容同一品牌电子支气管镜、电子软性胸腔镜、超声小探头系统，超声内镜 | 具备 |
| 2 | 超声主机系统（1套） | 具备 |
| 2.1 | 兼容机械扫描、电子扫描两种模式 | 具备 |
| 2.2 | 兼容超声小探头、机械环扫超声镜、电子（环扫、凸阵）超声镜 | 具备 |
| 2.3 | 具有HDTV信号输出，具有画中画功能，可将内镜图像显示为超声图像的子画面，且画中画的位置、大小可调 | 具备 |
| 2.4 | 可保存静态图片至系统硬盘和外接U盘，具有USB接口 | 具备 |
| 2.5 | 具有动态视频存储功能 | 具备 |
| 2.6 | 可实现超声主机和内镜主机的联动，超声主机和内镜主机同一键盘操作，内镜主机的病人信息可自动复制至超声主机，无需重复设置 | 具备 |
| 2.7 | 超声图像和内镜图像可同时经内镜主机接口保存，且可实现一键同时保存内镜图像和超声图像两幅图像 | 具备 |
| 2.8 | 具有距离测量、面积测量、周长测量、体积测量（DPR）功能，且可在不冻结超声图像时操作 | 具备 |
| 2.9 | 机械扫描模式 | 具备 |
| 2.9.1 | 显示模式：B模式 | 具备 |
| 2.9.2 | 环形扫描 | 具备 |
| 2.9.3 | 配套设备：机械环扫超声镜、小探头 | 具备 |
| 2.9.4 | 显示范围：2、3、4、6、9、12cm | 具备 |
| 2.9.5 | 显示处理：可旋转、全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动、倒转 | 具备 |
| 2.9.6 | 可用频率：C7、C7.5、C12、C20、7.5MHz、12MHz、20MHz | 具备 |
| 2.10 | 电子扫描模式： | 具备 |
| 2.10.1 | 显示模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式 | 具备 |
| 2.10.2 | 扫描：环形扫描、凸阵扫描 | 具备 |
| 2.10.3 | 显示范围：2、3、4、5、6、9、12cm | 具备 |
| 2.10.4 | 显示处理：可旋转、全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动，扇形、倒转 | 具备 |
| 2.10.5 | 焦点位置、数量均可调节 | 具备 |
| 2.10.6 | 彩色/能量血流模式：正常模式、高分辨率模式 | 具备 |
| 2.10.7 | 可用频率：5MHz、6MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz | 具备 |
| 2.10.8 | 具有精细血流模式功能，可查看细微血管位置及血液流向。 | 具备 |
| 3 | 超声探头2个 | 具备 |
| 3.1 | 显示模式：B模式 | 具备 |
| 3.2 | 扫描方法：机械式环形扫描 | 具备 |
| 3.3 | 扫描方向：垂直于插入方向 | 具备 |
| 3.4 | 超声频率：12MHz/20MHz | 具备 |
| 3.5 | 有效长度：≥2030mm | 具备 |
| 3.6 | 全长：≥2130mm | 具备 |
| 3.7 | 插入部：≤2.4mm | 具备 |
| 3.8 | 最大外径：≤2.5mm | 具备 |
| 3.9 | 兼容内镜：≤2.8mm | 具备 |
| 4 | 超声探头驱动器1台 | 具备 |
| 4.1 | 可兼容和驱动超声探头 | 具备 |
| 4.2 | 可实现环形切面扫描和纵向线性扫描双切面同步扫描功能 | 具备 |
| 5 | 扇扫超声内镜（1条） | 具备 |
| 5.1 | 视野角度：≥90° | 具备 |
| 5.2 | 视野方向：≥40度前方斜视 | 具备 |
| 5.3 | 景深≥3-100mm | 具备 |
| 5.4 | 先端部外径≤14.7mm | 具备 |
| 5.5 | 插入部外径≤12.8mm | 具备 |
| 5.6 | 有效长度≥1250mm | 具备 |
| 5.7 | 活检孔内径≥3.6mm | 具备 |
| 5.8 | 弯曲角度：向上≥120°，向下≥90°,向左≥80°，向右≥90° | 具备 |
| 5.9 | 操作模式：B模式，彩色血流模式，能量血流模式，高清血流模式，脉冲多普勒模式 组织谐波模式，弹性成像模式，造影谐波EUS模式 | 具备 |
| 5.10 | 扫描方法：电子凸阵扫描 | 具备 |
| 5.11 | 频率：具备≥4种扫描频率 | 具备 |
| 5.12 | 扫描范围：≥120° | 具备 |
| 6 | 电子治疗胃镜（1条） | 具备 |
| 6.1 | 视野角：≥140° | 具备 |
| 6.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥110°,向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 6.3 | 先端部外径：≤ 9.9mm | 具备 |
| 6.4 | 插入部外径：≤9.9mm | 具备 |
| 6.5 | 活检孔内径：≥ 3.2mm | 具备 |
| 6.6 | 具有特殊光及副送水功能 | 具备 |
| 7 | 电子放大肠镜（1条） | 具备 |
| 7.1 | 视野角：常规观察≥170°，最大倍率放大观察≥80° | 具备 |
| 7.2 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°。 | 具备 |
| 7.3 | 先端部外径：≤11.8mm | 具备 |
| 7.4 | 插入部外径：≤12mm | 具备 |
| 7.5 | 活检孔内径：≥3.2mm。 | 具备 |
| 7.6 | 具有硬度可调、被动弯曲、强力传导功能。 | 具备 |
| 7.7 | 导光束条数：≥2条 | 具备 |
| 8 | 电子放大胃镜1条 | 具备 |
| 8.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥90° | 具备 |
| 8.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 8.3 | 先端部外径：≤10.6mm | 具备 |
| 8.4 | 插入部外径：≤9.6mm | 具备 |
| 8.5 | 活检孔内径：≥2.8mm | 具备 |
| 8.6 | 插入部有效长度：≥1030mm | 具备 |
| 8.7 | 导光束条数：≥2条 | 具备 |
| 8.8 | 具备窄带光观察功能和副送水功能 | 具备 |
| 8.9 | 全防水设计，无需防水帽 | 具备 |
| 9 | 医用监视器1台 | 具备 |
| 9.1 | 屏幕尺寸≥31英寸，屏幕长宽比16:9 | 具备 |
| 9.2 | 画面可水平翻转和180°旋转 | 具备 |
| 9.3 | 多种显示模式：画中画、画外画、克隆输出 | 具备 |
| 9.4 | 多种输入输出端口：12G-SDI、3G-SDI、 DVI、HD15、Y/C、VIDEO | 具备 |
| 10 | 送水泵1台 | 具备 |
| 10.1 | 最大流速：钳子管道≥750ml/min；副送水管道≥230ml/min | 具备 |
| 10.2 | 水瓶容量≥2升，瓶外带有指示液面的标识 | 具备 |
| 10.3 | 直接踩下脚踏开关或通过主机对镜身进行遥控 | 具备 |
| 10.4 | 当水瓶为空瓶时，为避免意外送气，20秒后会自动停止工作 | 具备 |
| 10.5 | 管件和水瓶均可高温高压灭菌，可用于清洗消毒机 | 具备 |
| 11 | 二氧化碳送气泵1台 | 具备 |
| 11.1 | 可用气体：医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶或者医用送气管道连接） | 具备 |
| 11.2 | 最大送气压力：≥45kPa | 具备 |
| 12 | 冷光源1台 | 具备 |
| 12.1 | 主灯：≥300W氙灯，持续照明≥500小时 | 具备 |
| 12.2 | 具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光和自体荧光功能 | 具备 |
| 12.3 | 自动亮度调节 | 具备 |
| 12.4 | 具有≥17档自动曝光功能 | 具备 |
| 12.5 | 具有强透光定位功能 | 具备 |
| 12.6 | 双灯自动切换，灯泡工作显示功能 | 具备 |
| 12.7 | 台车1辆 | 具备 |
| 13 | 内镜专用吊塔1套 | 具备 |
| 13.1 | 箱体吊臂：悬臂长≥600mm，旋转角度≥340度，最大载重≥150kg | 具备 |
| 13.2 | 设备棚板：层数≥4层，上下位置可调节；棚板前有防撞的橡胶件，并可以用来固定吸引管 | 具备 |
| 13.3 | 操作台：台面大小≥710mm(宽)╳550mm（深），台面4侧边缘处突起，防止物品滑落，台面正前方设≥2个移动把手，把手和操作台采用铝合金一体成型 | 具备 |
| 13.4 | 具备键盘抽屉，脚踏抽屉 | 具备 |
| 13.5 | 具有内镜挂杆，可悬挂≥2条内镜，挂架可以高度调节，左右旋转调节 | 具备 |
| 13.6 | 有专门放置超声探头驱动器的安装支架位置，并具有超声探头驱动器安装支架 | 具备 |
| 13.7 | 可搭载两台监视器，监视器吊臂：长度≥1600mm，灵活度≥6关节万向联动，左右旋转角度≥340度，上下旋转角度≥-15度- +15度，监视器上下升降范围≥1060mm | 具备 |
| 13.8 | 具有送水瓶挂架，并可可悬挂≥2个送水瓶 | 具备 |
| 13.9 | 具有≥9个设备供电口，≥1个高频电刀的专用插座 | 具备 |
| 13.10 | 预埋≥2根原装高清数据线、≥1根原装电源线 | 具备 |
| 13.11 | 预埋≥1根HD-SDI数据线，≥1根RGB数据线，线缆内有屏蔽层防干扰 | 具备 |
| 13 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 14 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包4：

| 超声支气管镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 全数字高清图像处理中心1台 | 具备 |
| 1.1 | 具有数字信号和模拟信号输出功能，提供数字信号输出接口种类及数量，提供模拟信号输出种类及数量 | 具备 |
| 1.2 | 主机光源分体机设计，分辨率：全高清1080P | 具备 |
| 1.3 | 色彩调节 | 具备 |
| 1.4 | ≥3种测光模式 | 具备 |
| 1.5 | 结构强调 | 具备 |
| 1.6 | 色彩强调 | 具备 |
| 1.7 | 可电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级 | 具备 |
| 1.8 | 特殊光模式 | 具备 |
| 1.9 | 一键式插拔，内镜无线导电技术，清洗消毒更安全 | 具备 |
| 1.10 | 实时冻结功能 | 具备 |
| 1.11 | 快门速度可调节 | 具备 |
| 1.12 | 具备双动态画面功能 | 具备 |
| 1.13 | 具备画中画功能 | 具备 |
| 2 | 光源1台 | 具备 |
| 2.1 | 光源：多色LED或者300W氙气灯 | 具备 |
| 2.2 | 灯泡寿命≥10000小时 | 具备 |
| 2.3 | 强光定位功能 | 具备 |
| 3 | 内镜专用高清液晶监视器1台，≥26英寸 | 具备 |
| 4 | 原装超声专用台车1台 | 具备 |
| 5 | 全数字超声内镜处理系统1台 | 具备 |
| ＃5.1 | 兼容性：超声支气管镜、电子支气管镜等 | 具备 |
| 5.2 | 视频输出端子：提供数字输出端子种类及数量，提供模拟信号输出端子种类和数量 | 具备 |
| 5.3 | 扫描模式：B模式、M模式、组织谐波THI模式、复合谐波CH模式、造影谐波CHI模式、弹性成像ELST模式、声速补正模式、频谱多普勒：包括彩色多普勒CD、能量多普勒PD模式、脉冲波多普勒PW模式 | 具备 |
| 5.4 | 穿刺引导功能 | 具备 |
| 5.5 | 显示深度：15-120mm | 具备 |
| 5.6 | 画中画功能：内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定 | 具备 |
| 5.7 | 放大功能 | 具备 |
| 5.8 | 焦点位置、数量均可调节 | 具备 |
| 5.9 | 图像处理功能：声速补正技术：全体和ROI | 具备 |
| 5.10 | 超声处理系统与内镜处理系统为同一品牌 | 具备 |
| 6 | 超声支气管镜1条 | 具备 |
| 6.1 | 视野方向10°前视 | 具备 |
| 6.2 | 视野角度≥100° | 具备 |
| 6.3 | 观察景深：≥3～100mm | 具备 |
| 6.4 | 头端部外径≤6.9mm | 具备 |
| ＃6.5 | 插入最大部外径≤6.3mm | 具备 |
| 6.6 | 弯曲角度：上：≥120°、下：≥90° | 具备 |
| 6.7 | 钳道直径≥2.0mm | 具备 |
| 6.8 | 有效长度≥610mm | 具备 |
| 6.9 | 全长≥880mm | 具备 |
| 6.10 | 频率范围：5MHz\7.5Hz\10Hz\12MHz 至少4种中心频率可供选择 | 具备 |
| 6.11 | 扫描角度：65°扇扫 | 具备 |
| 6.12 | 扫描方式：电子扫描 | 具备 |
| 6.13 | 画面显示：单屏画中画功能 | 具备 |
| 6.14 | 穿刺线路显示：具备穿刺针引导线路预览功能 | 具备 |
| 7 | 高清治疗型电子支气管镜2条 | 具备 |
| 7.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 7.2 | 视野角度≥120° | 具备 |
| 7.3 | 观察景深：≥2～100mm | 具备 |
| 7.4 | 头端部外径≤5.8mm | 具备 |
| 7.5 | 插入最大部外径≤5.9mm | 具备 |
| 7.6 | 有效长度：600mm | 具备 |
| 7.7 | 全长：870mm | 具备 |
| 7.8 | 弯曲角度：上：≥180°、下：≥130° | 具备 |
| 7.9 | 钳道直径：≥2.8mm | 具备 |
| 7.10 | 内镜自动识别：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数 | 具备 |
| 8 | 高清广角电子支气管1条 | 具备 |
| 8.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 8.2 | 视野角度≥120° | 具备 |
| 8.3 | 观察景深：≥2～100mm | 具备 |
| 8.4 | 头端部外径≤4.5mm | 具备 |
| 8.5 | 插入最大部外径≤4.2mm | 具备 |
| 8.6 | 有效长度：600mm | 具备 |
| 8.7 | 全长：870mm | 具备 |
| 8.8 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130° | 具备 |
| 8.9 | 钳道直径：≥2.0mm | 具备 |
| 8.10 | 内镜自动识别：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数 | 具备 |
| 9 | 高清广角电子支气管1条 | 具备 |
| 9.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 9.2 | 视野角度≥120° | 具备 |
| 9.3 | 观察景深：≥2～100mm | 具备 |
| 9.4 | 头端部外径≤3.5mm | 具备 |
| 9.5 | 插入最大部外径≤3.2mm | 具备 |
| 9.6 | 有效长度：600mm | 具备 |
| 9.7 | 全长：870mm | 具备 |
| 9.8 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130° | 具备 |
| 9.9 | 钳道直径：≥1.7mm | 具备 |
| 10 | 超声小探头主机1台 | 具备 |
| 10.1 | 超声扫描模式：B模式 | 具备 |
| 10.2 | 扫描图像功能：具有连续扫描图像功能 | 具备 |
| 10.3 | 图像显示：具有垂直于插入方向的图像显示 | 具备 |
| 10.4 | 扫描方式：360°机械环扫 | 具备 |
| 10.5 | 扫描范围：10 mm、15 mm、20 mm、30 mm、45 mm 、60 mm | 具备 |
| 10.6 | 图像中心移动 | 具备 |
| 10.7 | 带有图像镜像功能 | 具备 |
| 10.8 | 图像旋转功能 | 具备 |
| 10.9 | 测量 | 具备 |
| 10.10 | 增益调整范围≥1-64db | 具备 |
| 10.11 | STC调整 | 具备 |
| 10.12 | 动态范围DR：1-8级 | 具备 |
| 10.13 | 图像渐变MAP：1-5级 | 具备 |
| 10.14 | 画中画功能：可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换 | 具备 |
| 10.15 | 图像回放功能 | 具备 |
| 10.16 | 图像存储功能 | 具备 |
| 10.17 | 视频输出信号：DVI-D*2、S Video*1、VGA（RGB-TV）*1、视频复合信号*1 | 具备 |
| 11 | 呼吸专用探头4个 | 具备 |
| 11.1 | 长度≥2150mm | 具备 |
| 11.2 | 频率20MHz | 具备 |
| 11.3 | 外径1.4mm-1.9mm | 具备 |
| 12 | 每套超声电子支气管镜系统提供内镜图文工作站1套 | 具备 |
| 13 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 14 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包5：

| 激光治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于呼吸内镜下治疗，对气道内良性/恶性肿瘤、增生性病变、中小量出血、部分异物及瘢痕性狭窄等问题进行消融、切除、止血、辅助清除或松解 | 具备 |
| 2 | 半导体激光系统 | 具备 |
| #3 | 激光模式≥2种 | 具备 |
| 4 | 波长980nm或1064nm | 具备 |
| 5 | 激光功率：调节范围≥5-40W | 具备 |
| 6 | 激光控制：既可使用手柄触摸开关也可使用脚踏开关，开关保护等级≥Ipx8级 | 具备 |
| 7 | 主机设置有待机和准备两种工作模式，可防止激光误发射 | 具备 |
| 8 | 光纤接口设置有识别装置，可防止光纤连接不正确时发射激光（防止误激发） | 具备 |
| 9 | 激光发射时有警示音，设置有紧急停止开关，在紧急时可停止发射激光 | 具备 |
| 10 | 显示累计激光能量 | 具备 |
| 11 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 12 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 氩气治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 电刀部分 | 具备 |
| 1.1 | 单极功能模块 | 具备 |
| 1.1.1 | 适用于内镜下低功率操作 | 具备 |
| 1.1.2 | 单极切割模式：切割模式≥3种，单极最大切割功率：≥200W可调，有内镜专用切割模式,分别适用于内镜下组织切开和息肉切除。 | 具备 |
| 1.1.3 | 低电压设计，单极凝血最高电压≤4500V | 具备 |
| ＃1.1.4 | 单极电凝功率≥0-120W可调，且每种模式至少有4种效果可调 | 具备 |
| 1.1.5 | 单极电凝模式≥3种 | 具备 |
| 1.2 | 双极功能模块 | 具备 |
| 1.2.1 | 双极切割：具备双极切割模式，功率≥100W，且每种模式至少有4种效果可调 | 具备 |
| 1.2.2 | 双极凝血控制模式：脚踏开关控制、自动启动 | 具备 |
| 1.3 | 其他功能技术要求 | 具备 |
| ＃1.3.1 | 回路安全监测功能,实时病人监测负极板与病人粘敷情况，且具有新生儿监控系统 | 具备 |
| 1.3.2 | 具有错误代码储存功能，能储存≥200组错误信息 | 具备 |
| 1.3.3 | 具有程序存储和程序控制功能 | 具备 |
| 1.3.4 | 具备开机自检功能、故障代码中文提示 | 具备 |
| 2 | 氩气系统部分 | 具备 |
| 2.1 | 氩气流量：≥8升/分钟可调，呼吸内镜（软镜）下低流量：≤2.5升/分钟可调 | 具备 |
| 2.2 | 氩气喷管具备至少直喷、侧喷、环喷三种喷头可选，并且有硬性电极可供选择 | 具备 |
| 3 | 可升级同品牌内镜冲洗泵及抽烟系统 | 具备 |
| 4 | 中文操作系统 | 具备 |
| 5 | 具备单极模块、双极模块、内镜氩气模块，所有模块均为同一品牌 | 具备 |
| 6 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 7 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 8 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 9 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 10 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 冷冻治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于配合支气管镜进行支气管组织的冷冻失活 | 具备 |
| 2 | 探针有一次性和重复性多种型号可选，最细直径≤1.1mm | 具备 |
| 3 | 工作压力：45-65bar | 具备 |
| 4 | 冷冻气体消耗量，约35g-50g/min | 具备 |
| 5 | 解冻气体消耗量≤3g | 具备 |
| 6 | 最大排气流量：40-60 L/min | 具备 |
| 7 | 开关控制方式：脚踏开关控制：踩下后探头可在≤5 秒内降至约 - 80℃的最低工作温度；松开后冷冻程序立即停止，设备自动启动解冻流程，探头无需电子加热即可在≤5 秒内完成解冻。 | 具备 |
| 8 | 冷冻探针及管道消毒方式：可高温高压消毒，重复使用，器械可自动识别并可设置5档效果可调 | 具备 |
| 9 | 储存程序，可储存程序≥8个 | 具备 |
| 10 | 具有计时功能可显示激活时长 | 具备 |
| 11 | 配置要求：包含但不限于主机1台、不同规格冷冻探针3根、台车1辆、探针消毒盒1个 | 具备 |
| 12 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 13 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |