包3：

| 超声电子胃肠镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 内镜图像处理装置（1台） | 具备 |
| 1.1 | 具有特殊光观察功能，如窄带光成像观察 | 具备 |
| 1.2 | 具有模拟HDTV信号输出功能（可以选择RGB或YPbPr输出） | 具备 |
| 1.3 | 具有模拟SDTV信号输出功能（VBS复合端口、Y/C、RGB；可以同时输出） | 具备 |
| 1.4 | 具有数字信号输出（可选择SDI，DV，DVI输出） | 具备 |
| 1.5 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能 | 具备 |
| 1.6 | 具有自动增益控制功能 | 具备 |
| 1.7 | 具有色彩强调功能≥14级 | 具备 |
| 1.8 | 具有预冻结与快速实时冻结功能 | 具备 |
| 1.9 | 具有≥3种的测光模式选择功能 | 具备 |
| 1.10 | 通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移 | 具备 |
| 1.12 | 兼容性：需全部兼容同一品牌电子支气管镜、超声小探头系统、超声内镜 | 具备 |
| 2 | 超声主机系统（1套） | 具备 |
| 2.1 | 兼容电子（环扫、凸阵）超声镜、小探头 | 具备 |
| 2.2 | 具有HDTV信号输出，具有画中画功能，可将内镜图像显示为超声图像的子画面，且画中画的位置、大小可调 | 具备 |
| 2.3 | 可保存静态图片至系统硬盘和外接U盘，具有USB接口 | 具备 |
| 2.4 | 具有动态视频存储功能 | 具备 |
| 2.5 | 超声图像和内镜图像可同时经内镜主机接口保存，且可实现一键同时保存内镜图像和超声图像两幅图像 | 具备 |
| 2.6 | 具有距离测量、面积测量、周长测量、体积测量（DPR）功能，且可在不冻结超声图像时操作 | 具备 |
| 2.7 | 机械扫描模式 | 具备 |
| 2.7.1 | 显示模式：B模式 | 具备 |
| 2.7.2 | 环形扫描 | 具备 |
| 2.7.3 | 配套设备：机械环扫超声镜、小探头 | 具备 |
| 2.7.4 | 显示范围：2、3、4、6、9、12cm | 具备 |
| 2.7.5 | 显示处理：可旋转、全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动、倒转 | 具备 |
| 2.7.6 | 可用频率：C7、C7.5、C12、C20、7.5MHz、12MHz、20MHz | 具备 |
| 2.8 | 电子扫描模式： | 具备 |
| 2.8.1 | 显示模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式 | 具备 |
| 2.8.2 | 扫描：环形扫描、凸阵扫描 | 具备 |
| 2.8.3 | 显示范围：2、3、4、5、6、9、12cm | 具备 |
| 2.8.4 | 显示处理：可旋转、全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动，扇形、倒转 | 具备 |
| 2.8.5 | 焦点位置、数量均可调节 | 具备 |
| 2.8.6 | 彩色/能量血流模式：正常模式、高分辨率模式 | 具备 |
| 2.8.7 | 可用频率：5MHz、6MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz | 具备 |
| 2.8.8 | 具有精细血流模式功能，可查看细微血管位置及血液流向。 | 具备 |
| 3 | 超声探头2个 | 具备 |
| 3.1 | 显示模式：B模式 | 具备 |
| 3.2 | 扫描方法：机械式环形扫描 | 具备 |
| 3.3 | 扫描方向：垂直于插入方向 | 具备 |
| 3.4 | 超声频率：12MHz/20MHz | 具备 |
| 3.5 | 有效长度：≥2030mm | 具备 |
| 3.6 | 全长：≥2130mm | 具备 |
| 3.7 | 插入部：≤2.4mm | 具备 |
| 3.8 | 最大外径：≤2.5mm | 具备 |
| 3.9 | 兼容内镜：≤2.8mm | 具备 |
| 4 | 超声探头驱动器1台 | 具备 |
| 4.1 | 可兼容和驱动超声探头 | 具备 |
| 4.2 | 可实现环形切面扫描和纵向线性扫描双切面同步扫描功能 | 具备 |
| 5 | 扇扫超声内镜（1条） | 具备 |
| 5.1 | 视野角度：≥90° | 具备 |
| 5.2 | 视野方向：≥40度前方斜视 | 具备 |
| 5.3 | 景深≥3-100mm | 具备 |
| 5.4 | 先端部外径≤14.7mm | 具备 |
| 5.5 | 插入部外径≤12.8mm | 具备 |
| 5.6 | 有效长度≥1250mm | 具备 |
| 5.7 | 活检孔内径≥3.6mm | 具备 |
| 5.8 | 弯曲角度：向上≥120°，向下≥90°,向左≥80°，向右≥90° | 具备 |
| 5.9 | 操作模式：B模式，彩色血流模式，能量血流模式，高清血流模式，脉冲多普勒模式 组织谐波模式，弹性成像模式，造影谐波EUS模式 | 具备 |
| 5.10 | 扫描方法：电子凸阵扫描 | 具备 |
| 5.11 | 频率：具备≥4种扫描频率 | 具备 |
| 5.12 | 扫描范围：≥120° | 具备 |
| 6 | 电子治疗胃镜（1条） | 具备 |
| 6.1 | 视野角：≥140° | 具备 |
| 6.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥110°,向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 6.3 | 先端部外径：≤ 9.9mm | 具备 |
| 6.4 | 插入部外径：≤9.9mm | 具备 |
| 6.5 | 活检孔内径：≥ 3.2mm | 具备 |
| 6.6 | 具有特殊光及副送水功能 | 具备 |
| 7 | 电子放大肠镜（1条） | 具备 |
| 7.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥80° | 具备 |
| 7.2 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°。 | 具备 |
| 7.3 | 先端部外径：≤12mm | 具备 |
| 7.4 | 插入部外径：≤12mm | 具备 |
| 7.5 | 活检孔内径：≥3.2mm | 具备 |
| 7.6 | 导光束条数：≥2条 | 具备 |
| 8 | 电子放大胃镜1条 | 具备 |
| 8.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥90° | 具备 |
| 8.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 8.3 | 先端部外径：≤10.6mm | 具备 |
| 8.4 | 插入部外径：≤9.6mm | 具备 |
| 8.5 | 活检孔内径：≥2.8mm | 具备 |
| 8.6 | 插入部有效长度：≥1030mm | 具备 |
| 8.7 | 导光束条数：≥2条 | 具备 |
| 8.8 | 具备窄带光观察功能和副送水功能 | 具备 |
| 8.9 | 全防水设计，无需防水帽 | 具备 |
| 9 | 医用监视器1台 | 具备 |
| 9.1 | 屏幕尺寸≥31英寸，屏幕长宽比16:9 | 具备 |
| 9.2 | 画面可水平翻转和180°旋转 | 具备 |
| 9.3 | 多种显示模式：画中画、画外画、克隆输出 | 具备 |
| 9.4 | 多种输入输出端口：12G-SDI、3G-SDI、 DVI、HD15、Y/C、VIDEO | 具备 |
| 10 | 送水泵1台 | 具备 |
| 10.1 | 最大流速：钳子管道≥750ml/min；副送水管道≥230ml/min | 具备 |
| 10.2 | 水瓶容量≥2升，瓶外带有指示液面的标识 | 具备 |
| 10.3 | 直接踩下脚踏开关或通过主机对镜身进行遥控 | 具备 |
| 10.4 | 当水瓶为空瓶时，为避免意外送气，20秒后会自动停止工作 | 具备 |
| 10.5 | 管件和水瓶均可高温高压灭菌，可用于清洗消毒机 | 具备 |
| 11 | 二氧化碳送气泵1台 | 具备 |
| 11.1 | 可用气体：医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶或者医用送气管道连接） | 具备 |
| 11.2 | 最大送气压力：≥45kPa | 具备 |
| 12 | 冷光源1台 | 具备 |
| 12.1 | 主灯：≥300W氙灯，持续照明≥500小时或≥5色LED灯，持续照明≥10000小时 | 具备 |
| 12.2 | 具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光功能 | 具备 |
| 12.3 | 自动亮度调节 | 具备 |
| 12.4 | 具有自动曝光功能 | 具备 |
| 12.5 | 具有强透光定位功能 | 具备 |
| 12.6 | 双灯自动切换，灯泡工作显示功能 | 具备 |
| 12.7 | 台车1辆 | 具备 |
| 13 | 内镜专用吊塔1套 | 具备 |
| 13.1 | 箱体吊臂：悬臂长≥600mm，旋转角度≥340度，最大载重≥150kg | 具备 |
| 13.2 | 设备棚板：层数≥4层，上下位置可调节；棚板前有防撞的橡胶件，并可以用来固定吸引管 | 具备 |
| 13.3 | 操作台：台面大小≥710mm(宽)x 550mm（深），台面4侧边缘处突起，防止物品滑落，台面正前方设≥2个移动把手，把手和操作台采用铝合金一体成型 | 具备 |
| 13.4 | 具备键盘抽屉，脚踏抽屉 | 具备 |
| 13.5 | 具有内镜挂杆，可悬挂≥2条内镜，挂架可以高度调节，左右旋转调节 | 具备 |
| 13.6 | 有专门放置超声探头驱动器的安装支架位置，并具有超声探头驱动器安装支架 | 具备 |
| 13.7 | 可搭载两台监视器，监视器吊臂：长度≥1600mm，灵活度≥6关节万向联动，左右旋转角度≥340度，上下旋转角度≥-15度- +15度，监视器上下升降范围≥1060mm | 具备 |
| 13.8 | 具有送水瓶挂架，并可悬挂≥2个送水瓶 | 具备 |
| 13.9 | 具有≥9个设备供电口，≥1个高频电刀的专用插座 | 具备 |
| 13.10 | 预埋≥2根原装高清数据线、≥1根原装电源线 | 具备 |
| 13.11 | 预埋≥1根HD-SDI数据线，≥1根RGB数据线，线缆内有屏蔽层防干扰 | 具备 |
| 13 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 14 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |