包4：

| 超声支气管镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 高清图像处理装置1台 | 具备 |
| 1.1 | 主机/光源要求分体设计 | 具备 |
| 1.2 | 全高清摄像系统，可以输出1080P的高清数字信号，具有≥4种HDTV信号输出方式 | 具备 |
| 1.3 | 具有特殊光观察功能 | 具备 |
| 1.4 | 具有画面大小切换功能 | 具备 |
| 1.5 | 具有轮廓强调和构造强调功能 | 具备 |
| 1.6 | 具有自动增益控制功能 | 具备 |
| 1.7 | 具有预冻结功能快速实时冻结功能 | 具备 |
| 1.8 | 具有≥3种的测光模式选择功能 | 具备 |
| 1.9 | 通过键盘可存入≥20名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移 | 具备 |
| 1.10 | 具备16：9，16：10，两种以上不同的长宽比图像输出格式，保证可以适用不同的监视器 | 具备 |
| ＃1.11 | 兼容性：可兼容同一品牌支气管镜、超声内镜系统等 | 具备 |
| 2 | 光源1台 | 具备 |
| 2.1 | 光源：多色LED或者氙气灯 | 具备 |
| 2.2 | 主机光源分体式设计 | 具备 |
| 2.3 | 强光定位功能 | 具备 |
| 3 | 内镜专用高清液晶监视器1台，≥26英寸 | 具备 |
| 4 | 保养装置2套 | 具备 |
| 5 | 超声内镜图像处理装置1台 | 具备 |
| 5.1 | 具有HDTV信号输出，具有画中画功能，可将内镜图像显示为超声图像的子画面，且画中画的位置、大小可调 | 具备 |
| 5.2 | 显示模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式，且彩色血流模式、能量血流模式可以和B模式画面同时显示 | 具备 |
| 5.3 | 扫描：环形扫描、凸阵扫描 | 具备 |
| 5.4 | 显示范围：≥2～12cm | 具备 |
| 5.5 | 焦点位置、数量均可调节 | 具备 |
| 5.6 | 彩色/能量血流模式：正常模式、高分辨率模式 | 具备 |
| 5.7 | 具有距离测量、面积测量、周长测量、体积测量功能，且可在不冻结超声图像时操作 | 具备 |
| 6 | 超声支气管镜1条 | 具备 |
| 6.1 | 视野方向≥10°前视 | 具备 |
| 6.2 | 视野角度≥80° | 具备 |
| 6.3 | 观察景深：≥2～50mm | 具备 |
| 6.4 | 头端部外径≤7.3mm | 具备 |
| ＃6.5 | 插入最大部外径≤6.3mm | 具备 |
| 6.6 | 弯曲角度：上：≥120°、下：≥70° | 具备 |
| 6.7 | 钳道直径≥2.0mm | 具备 |
| 6.8 | 有效长度≥600mm | 具备 |
| 6.9 | 全长≥860mm | 具备 |
| 6.10 | 频率范围：至少4种中心频率可供选择 | 具备 |
| 6.11 | 扫描角度：≥65°扇扫 | 具备 |
| 6.12 | 扫描方式：电子扫描 | 具备 |
| 7 | 高清治疗型电子支气管镜2条 | 具备 |
| 7.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 7.2 | 视野角度≥120° | 具备 |
| 7.3 | 观察景深：≥2～100mm | 具备 |
| 7.4 | 头端部外径≤6.0mm | 具备 |
| 7.5 | 插入最大部外径≤6.0mm | 具备 |
| 7.6 | 有效长度：≥600mm | 具备 |
| 7.7 | 全长：≥870mm | 具备 |
| 7.8 | 弯曲角度：上：≥180°、下：≥130° | 具备 |
| 7.9 | 钳道直径：≥2.8mm | 具备 |
| 8 | 检查型电子支气管1条 | 具备 |
| 8.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 8.2 | 视野角度≥110° | 具备 |
| 8.3 | 观察景深：≥2～50mm | 具备 |
| 8.4 | 头端部外径≤4.5mm | 具备 |
| 8.5 | 插入最大部外径≤4.2mm | 具备 |
| 8.6 | 有效长度：≥600mm | 具备 |
| 8.7 | 全长：≥870mm | 具备 |
| 8.8 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130° | 具备 |
| 8.9 | 钳道直径：≥2.0mm | 具备 |
| 9 | 细型电子支气管1条 | 具备 |
| 9.1 | 观察方向：0°(直视) | 具备 |
| 9.2 | 视野角度≥90° | 具备 |
| 9.3 | 观察景深：≥2～50mm | 具备 |
| 9.4 | 头端部外径≤4.0mm | 具备 |
| 9.5 | 插入最大部外径≤4.0mm | 具备 |
| 9.6 | 有效长度：≥600mm | 具备 |
| 9.7 | 全长：≥870mm | 具备 |
| 9.8 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130° | 具备 |
| 9.9 | 钳道直径：≥1.7mm | 具备 |
| 10 | 超声探头驱动器1台 | 具备 |
| 10.1 | 可兼容和驱动超声探头 | 具备 |
| 10.2 | 可实现环形切面扫描和纵向线性扫描双切面同步扫描功能 | 具备 |
| 11 | 呼吸专用探头4个 | 具备 |
| 11.1 | 长度≥2000mm | 具备 |
| 11.2 | 频率20MHz或30MHz | 具备 |
| 11.3 | 外径≤1.9mm | 具备 |
| 12 | 每套超声电子支气管镜系统提供内镜图文工作站1套 | 具备 |
| 13 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 14 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |