项目一：电子支气管内窥镜系统（包含2条治疗镜、1条检查镜）

1.基本要求：所投主机为国内销售高端机型。

2.高清影像处理器 1套

2.1 具有电子放大功能

*2.2 具有特殊光观察功能，便于早癌筛查。

2.3 数字图像输出方式，需具有DVI、SDI等多种高清信号输出方式，并可输出1080P的高清数字信号。

2.4 具有画面大小切换功能

2.5 主机光源分体设计

2.6 具有彩虹现象修正功能

2.7 具有IHB色图显示功能

2.8 具有多种轮廓强调和构造强调功能

2.9 具有自动增益控制功能

2.10 具有预冻结功能

2.11 可连接同品牌内镜：电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜、小肠镜、超声镜、超声小探头系统等

3 冷光源	1台

3.1 主灯：≥300W氙灯或LED光源

3.2 具有特殊光观察模式

3.3 具有透光定位功能

3.4 具有光量调节功能

4 诊断型电子支气管镜	1条

4.1 视野角度：≥120°

4.2 视野方向：直视

4.3 景深：2-100mm

4.4 先端部外径：≤5.5mm

4.5 插入部外径：≤5.3mm

4.6 有效长度：≥600mm

4.7 器械孔道内径：≥2.0mm

*4.8 弯曲部角度：上≥210°、下≥130°

*4.9 具备全防水设计，无需防水帽

*4.10 具备插入部旋转功能，左右旋转≥120°

5.治疗型电子支气管镜	2条

5.1 视野角度：≥120°

5.2 视野方向：直视

5.3 景深：2-100mm

5.4 先端部外径：≤6.2mm

5.5 插入部外径：≤6.5mm

5.6 有效长度：≥600mm

*5.7 器械孔道内径：≥2.8mm

*5.8 弯曲部角度：上≥180°、下≥130°

*5.9 具备全防水设计，无需防水帽

*5.10 具备插入部旋转功能，左右旋转≥120°

6.液晶监视器  1台

6.1 监视器≥26英寸，屏幕长宽比16:9

6.2 输入/输出端口包括HD/SD SDI,DVI-I,Y/C,VIDEO等

7. 内窥镜专用医用台车 1台

7.1 四轮静音、带挂臂（提供证明材料）

8.内窥镜专用工作站  1套

8.1 可免费与院内系统连接

9. 内窥镜专用测漏器 1个

项目二：支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）

主要功能与用途：配合气管镜用于支气管治疗。

主要规格及系统概述

1.主机具备液晶屏中文显示，大于等于7英寸

2.模块式设计：具备单极模块、双极模块、内镜氩气模块；

3.单极模块部分：

3.1 切割功率0～220W，电凝功率0～150W

3.2 电切模式≥3种、电凝模式≥4种，且每种模式至少有4种效果可调

4.双极模块部分：

4.1 双极切割功率0～100W，双极电凝输出功率：0～120Ｗ ，电凝模式≥3种

4.2 启动方式：脚控或自动启动

5.内镜氩气模块部分：

5.1 最大电凝功率≥110W，电凝深度可控，最小电凝深1mm

5.2 氩气流量0.1-8L/MIN可控，控制精度达到0.1L/MIN

5.3 氩气激发最高峰值电压不超过5000V，保护内镜镜头不被破坏

5.4 氩气治疗附件需具备所有器械自动识别功能，即插即用

5.5 具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统，可实时显示氩气瓶中剩余气体量

5.6 治疗软管必需具有色环标记，且具有可重复使用耐高温高压消毒，并有直喷、侧喷口、环形喷口等多种喷口方向的软管可供选择

6.其它：

6.1 要求具有开机自检功能及故障代码中文提示

6.2 具有高频泄漏和时间限制检测系统

6.3 设备工作频率输出：≤360KHz

7. 可升级内镜冲洗模块

项目三：冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）

1.设备适用范围和适应证：临床应用于人体局部组织的冻结并使其失活。呼吸科用于气管支气管肿瘤，气管内管腔瘢痕狭窄、肉芽肿性病变、支气管内膜结核等消融。具备冷冻消融，冷冻取活检两个术式应用。

2.即插即用，主机自动识别探针，无需人工调整。

3.探针直径≤1.1㎜

4.探针降温时间＜4s

5.探头温度-40℃至-88℃范围内。

6.具有可重复使用探针。

7.制冷剂二氧化碳(CO2)

8.主机具有时间定时功能

9.工作压力45 - 65 bar 范围内,自动控制压力。

10.脚踏开关,医用防水

11.设备具备排空管路余气功能

12.高压软管能耐压:≥14MPa

13.可配置硬质气管镜下用冷冻探针，探针直径≤3mm

项目四：纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套）

1、视野角度：≥120°

2、景深：≥3-50mm

3、先端部外径：≤4.9mm

4、软性部外径：≤5.0mm

5、有效长度：≥600mm

6、管道内径：≥2.2mm

7、最小可视距离：≤5.0mm

8、角度范围：上≥180°，下≥130°

9、全长：≥900mm

2.摄像主机（1套）

2.1 主机上带显示屏，可观察内镜图像

2.2 需配备监视器/冷光源/台车（1套）

3. 专业气管镜图文工作站（1套）

3.1 主机CPU：≥4 核，内存：≥16GB，硬盘：≥2T，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：2个

3.2 配专业图像采集卡可采集图片，配彩色打印机可打印报告

3.3 配专业气管镜图文工作站软件，可编辑、存储、查阅病人检查报告信息

3.4 可免费与医院HIS系统连接。

4.产品配置要求（包含但不限于）

4.1 纤维支气管镜   2条

4.2 冷光源         1台

4.3 摄像主机       1套

4.4 图文工作站     1套（按科室使用需求配置）