包1：

| 腹腔镜系统（3D+4K） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2套 |
| 二 | 技术要求（以下为每套设备需求） |  |
| 1 | 用于腹腔镜手术治疗提供影像显示 | 具备 |
| 2 | 4K/3D医用液晶监视器1台 | 具备 |
| 2.1 | ≥32英寸专业医用彩色液晶监视器，宽高比16：9 | 具备 |
| 2.2 | 分辨率≥3840×2160，抗电刀干扰 | 具备 |
| 2.3 | 具有HDMI、DVI或12G-SDI等多种接口 | 具备 |
| 2.4 | 3D 眼镜：圆偏振光式 3D 眼镜，10 副 | 具备 |
| 2.5 | 3D 夹片式眼镜，采用圆偏振原理，10 副 | 具备 |
| 3 | 4K3D超高清摄像主机1台 | 具备 |
| 3.1 | 处理 3D 、4K 画面信号，主机输出分辨率≥3840×2160，图像色域范围BT.2020 | 具备 |
| #3.2 | 具备特殊光观察功能，可提高对血管的辨识度 | 具备 |
| #3.3 | 具备≥5种图像模式：白光、全彩荧光、绿紫双色荧光、黑白荧光、特殊光等多种模式 | 具备 |
| 3.4 | 可实现3D和2D图像的快速切换 | 具备 |
| #3.5 | 具备细节增强、构造强调等功能模式，可实现对图像的多重优化 | 具备 |
| 3.6 | 可实现双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示 | 具备 |
| 3.7 | 主机兼容性强，可兼容同品牌不同领域老代内窥镜，提高设备使用率 | 具备 |
| 3.8 | 术野画面至少3倍电子放大功能，≥5级可调，自适应缩放功能 | 具备 |
| 4 | 4K摄像头1个 | 具备 |
| #4.1 | 分辨率≥3840*2160，可实现荧光观察，可高温高压灭菌 | 具备 |
| 4.2 | 摄像头按键可设置不少于3种快捷键，通过快捷键可设置多种摄像主机功能 | 具备 |
| 4.3 | 具备≥2种对焦方式 | 具备 |
| 5 | LED冷光源1台 | 具备 |
| 5.1 | LED光源，灯泡寿命≥30000小时 | 具备 |
| #5.2 | 具备观察模式≥5种（含三种以上荧光模式），包括白光照明，荧光照明，特殊光等，可通过摄像头按钮自由切换模式 | 具备 |
| 5.3 | 自动调节亮度输出 | 具备 |
| 5.4 | 纤维导光束2条：长度≥250cm，可高温高压灭菌 | 具备 |
| 6 | 全自动气腹机1套 | 具备 |
| 6.1 | 流速≥40升/分钟，具备加温功能，腹腔压力可同时显示预设值及实际数值 | 具备 |
| 6.2 | 全自动压力调节装置，适用于成人和儿童：高精度灌流模式，调节精度 ≤0.1L/min | 具备 |
| 6.3 | 具备管路及腔内压力过高报警，并自动减压功能 | 具备 |
| 7 | 胸腹腔镜镜头2个 | 具备 |
| 7.1 | 30度镜头，10mm直径，具备荧光观察功能，可高温高压灭菌 | 具备 |
| 7.2 | 视场中心角分辨力≥8C/(°) | 具备 |
| 8 | 3D电子胸腹腔内窥镜1条 | 具备 |
| 8.1 | 一体化电子镜，分辨率≥3840*2160 像素超高清图像显示 | 具备 |
| #8.2 | 直径10mm，视场角≥80°，工作长度≥300mm | 具备 |
| 8.3 | 可低温等离子、环氧乙烷等灭菌 | 具备 |
| 8.4 | 免调焦，手术操控便捷 | 具备 |
| 8.5 | 摄像头重量≤500g，支持单手控制，方便术中操作 | 具备 |
| 9 | 3D 腔镜系统专用台车1台 | 具备 |
| 10 | 配置要求：至少包含以下内容 1.3D摄像主机系统 1套 2.3D 电子镜1根 3.4K摄像头1个 4.冷光源1台 5.医用高清液晶监视器1台 6.高性能气腹机系统1套 8.3D 腔镜系统专用台车1台 9.4K镜头2根 10.消毒盒2个 11.图文工作站1套 | 具备 |
| 11 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 12 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包2：

| 腹腔镜系统（4K） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2套 |
| 二 | 技术要求（以下为每套设备参数要求） |  |
| 1 | 用于腹腔镜手术治疗提供影像显示 | 具备 |
| 2 | 4K医用液晶监视器1台 | 具备 |
| 2.1 | ≥31英寸专业医用彩色液晶监视器，宽高比16：9 | 具备 |
| 2.2 | 分辨率≥3840×2160，抗电刀干扰 | 具备 |
| 2.3 | 具有HDMI、DVI信号、3G-SDI等输入端口 | 具备 |
| 3 | 4K超高清摄像主机 1台 | 具备 |
| #3.1 | 输出分辨率≥3840×2160 | 具备 |
| 3.2 | 具有HD-SDI和3G-SDI远距离数字影像传输接口 | 具备 |
| 3.3 | 色域达到BT.2020标准 | 具备 |
| #3.4 | 具备特殊光成像模式，可清晰显示粘膜表面微细毛细血管 | 具备 |
| 3.5 | 配置有操作面板，可便捷地完成各项参数的设置与调整 | 具备 |
| 3.6 | 主机内窥镜图像可实现术野≥5级变焦，实现图像放大缩小 | 具备 |
| 4 | 4K超高清摄像头1个 | 具备 |
| 4.1 | 具备自动对焦功能，一键对焦 | 具备 |
| 4.2 | 摄像头≥3个快捷键，可进行主机系统多种功能的便捷设置 | 具备 |
| 4.3 | 分辨率≥3840×2160 | 具备 |
| 5 | 冷光源 1台 | 具备 |
| 5.1 | 灯泡≥300W氙灯或LED灯，氙气灯灯泡寿命≥500小时，LED灯泡寿命≥3万小时 | 具备 |
| #5.2 | 具备检查灯和应急灯设计，具备模块化灯泡快速更换装置 | 具备 |
| 5.4 | 具备观察模式调节功能，可在普通白光和特殊光观察模式间切换 | 具备 |
| 5.5 | 导光束长度≥3m，可高温高压灭菌 | 具备 |
| 6 | 全自动气腹机 1台 | 具备 |
| 6.1 | 流速≥45升/分钟，连续可调，具备加温功能，腹腔压力可同时显示预设值及实际数值 | 具备 |
| 6.2 | 全自动压力调节装置，适用于成人和儿童：高精度灌流模式，调节精度 ≤0.1L/min | 具备 |
| 6.3 | 具备管路及腔内过压力报警，并自动减压功能，适用于高压气瓶和墙壁管道的中央供气 | 具备 |
| 7 | 4K光学镜头 2个 | 具备 |
| 7.1 | 可高温高压灭菌，30度视野，直径10mm | 具备 |
| 7.2 | 视场中心角分辨力≥8C/(°) | 具备 |
| 8 | 腔镜系统专用台车1台 | 具备 |
| 9 | 配置要求：至少包含以下内容 1.4K超高清内窥镜摄像主机1台 2.4K摄像头1个 3.冷光源1台 4.医用高清液晶监视器1台 5.腹腔镜镜头2个 6.气腹机系统1套 7.图文工作站1台 8.腔镜系统专用台车1台 | 具备 |
| 10 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 11 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 12 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包3：

| 手术显微镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科等显微手术，提供高倍放大和清晰视野 | 具备 |
| 2 | 主镜 | 具备 |
| 2.1 | 三人六目,适用于神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科等显微手术 | 具备 |
| 2.2 | 触控式控制面板：可以控制光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限 | 具备 |
| 2.3 | 光学：全光路复消色差技术 | 具备 |
| 2.4 | 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下） | 具备 |
| 2.5 | 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm | 具备 |
| 2.6 | 广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-5D，眼杯高度可调 | 具备 |
| 2.7 | 12.5X双目镜筒，0-180 可调 | 具备 |
| 2.8 | 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等 | 具备 |
| 2.9 | 激光自动聚焦，无需术中反复调焦 | 具备 |
| 2.10 | 具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮 | 具备 |
| 2.11 | 机头具X-Y 微动功能，在光源方向与地面平行时,机头能实现水平方向倾斜,主刀镜不仅能上下移动，还可左右移动 | 具备 |
| #2.12 | 具备变倍记忆功能，可通过手柄一键切换到指定放大倍数 | 具备 |
| 2.13 | 具有≥2种景深模式，可通过集成化手柄一键切换景深 | 具备 |
| 2.14 | 电动连续变焦、变倍（速度可调），自动匹配调焦速度与放大倍率 | 具备 |
| 2.15 | 定位锁焦功能：在200-600mm工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离，始终保持视场中心清晰、不失焦 | 具备 |
| 3 | 助手镜 | 具备 |
| 3.1 | 助手镜目镜具备锁控功能，屈光补偿范围-5D到+5D，眼杯高度可调 | 具备 |
| 3.2 | 配置全金属插入式直视镜筒 | 具备 |
| 4 | 对手镜：屈光补偿范围-5D到+5D，眼杯高度可调 | 具备 |
| 5 | 照明系统 | 具备 |
| 5.1 | 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜 | 具备 |
| #5.2 | 照明光源：具有双氙灯照明，主光源和备用光源一键切换，并有寿命显示 | 具备 |
| 5.3 | 光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，提供侧向补光辅助照明，连续无级调节光斑调节功能 | 具备 |
| 6 | 支架系统 | 具备 |
| #6.1 | 平衡调节：具有一键自动平衡系统 | 具备 |
| 6.2 | 支架具有电磁锁开关 | 具备 |
| 6.3 | 过顶设计，支架水平有效臂展≥1690mm | 具备 |
| 6.4 | 具备14功能脚踏 | 具备 |
| 7 | 摄像系统 | 具备 |
| 7.1 | 一体化设计，镜体内完全内置有原厂4K高清摄像头（分辨率≥3840*2160p），无需外接分光器和视频适配器 | 具备 |
| 7.2 | 配置≥24英寸高清显示器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能 | 具备 |
| 7.3 | 视频输出端口 HD-HDMI, HD-SDI,网络端口 | 具备 |
| 7.4 | 照片格式：JPEG，PNG | 具备 |
| 8 | 荧光造影功能 | 具备 |
| #8.1 | 血管荧光造影功能：全高清分辨率≥1920*1080p，荧光造影模块完全内置于主镜体内，无需任何外置视频接口及摄像头 | 具备 |
| #8.2 | 具有黄荧光造影功能，荧光造影模块完全内置于主镜体内，无需任何外置视频接口及摄像头 | 具备 |
| 9 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 10 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包4：

| 中端麻醉机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求（以下参数为每台设备参数） |  |
| 1 | 适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 | 具备 |
| 2 | 基本要求 | 具备 |
| #2.1 | 标配锂电池，后备电池使用时间≥120分钟 | 具备 |
| 2.2 | 接口：多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能、 RS-232C 串行通讯接口、 VGA 接口等类似接口，≥4个辅助电源接口等 | 具备 |
| 2.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉，标配中央刹车 | 具备 |
| 2.4 | 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 | 具备 |
| 2.5 | 延迟关机功能 | 具备 |
| 3 | 气源 | 具备 |
| 3.1 | 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 | 具备 |
| 3.2 | 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25% | 具备 |
| 3.3 | 快速充氧范围≥25-75 l/min | 具备 |
| 4 | 流量计 | 具备 |
| 4.1 | 全电子流量计，流量范围≥0.2 L/min - 15 L/min。O2 浓度范围 ≥21% - 100% (空气为平衡气)，≥26% - 100% (笑气为平衡气)） | 具备 |
| 4.2 | 备用流量计 | 具备 |
| 4.3 | 适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 | 具备 |
| 5 | 挥发罐 | 具备 |
| 5.1 | 标配双麻醉罐位 | 具备 |
| 5.2 | 标配七氟烷、地氟烷挥发罐 | 具备 |
| 6 | 呼吸回路 | 具备 |
| 6.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路 | 具备 |
| 6.2 | 回路部件可以耐受高温高压消毒 | 具备 |
| 6.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml | 具备 |
| 6.4 | 内置双流量传感器 | 具备 |
| 6.6 | 配置共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 | 具备 |
| 6.7 | 回路整体加温功能 | 具备 |
| 6.8 | 标配CO2旁路功能 | 具备 |
| 6.9 | 智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 | 具备 |
| 7 | 呼吸模块 | 具备 |
| 7.1 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 | 具备 |
| #7.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PSV和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式 | 具备 |
| #7.3 | 潮气量设置范围≥5ml-1500ml | 具备 |
| 7.4 | 吸气压力设置范围≥5-80 cmH2O | 具备 |
| 7.5 | 支持压力：0.5cmH2O～60cmH2O | 具备 |
| 7.6 | 呼吸频率：≥2-100次/分钟 | 具备 |
| 7.7 | 吸呼比：≥4:1到1:8 | 具备 |
| 7.8 | 压力限制范围：≥10-100 cmH2O | 具备 |
| 7.9 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，≥3-30 cmH2O | 具备 |
| 7.10 | 吸气暂停：OFF，≥5%-60% | 具备 |
| 7.11 | 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下） | 具备 |
| 7.12 | 呼吸机吸气阀峰值流速：≥180L/min | 具备 |
| 7.13 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态 | 具备 |
| 7.14 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 | 具备 |
| 7.15 | 标配肺保护工具 | 具备 |
| 7.16 | 心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动 | 具备 |
| 7.16 | 标配高流量吸氧功能，流速范围≥0-60l/min | 具备 |
| 8 | 具备数字和波形监测 | 具备 |
| 8.1 | 具备三级声光报警功能，有独立报警灯显示 | 具备 |
| 8.2 | 彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 | 具备 |
| 8.3 | 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件 | 具备 |
| 8.4 | 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 | 具备 |
| #8.5 | 标配插件式麻醉气体模块(AG)、麻醉深度模块（BIS），所有参数均可以显示在麻醉机主屏幕上 | 具备 |
| 8.6 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性,呼吸环（P-V，P-F）监测 | 具备 |
| 8.7 | 提供顺磁氧或类似不需要更换氧电池技术实现氧浓度监测 | 具备 |
| 8.8 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 | 具备 |
| 9 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 10 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |