设备名称：非接触广角观察系统

设备配置及技术参数要求：

1.前置镜镜片

1.1.镜片1：观察范围60至120°，镜片直径19至20mm

1.2.镜片2：观察范围60°，镜片直径19至20mm

1.3.mini镜片：观察范围60°至100°，镜片直径小于18mm

2.倒向镜：手动版

3.镜头材质：玻璃

适配显微镜型号：莱卡Proveo 8

配置清单要求：

1.前置镜镜片 数量：3

2.倒向镜 数量：1

3.主透镜 数量：1

设备名称：数码裂隙灯显微镜

数量：两套

设备配置及技术参数要求：

请用多级序号标注序号例： 1显微镜

1.1显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜

1.2变倍方式： 5X鼓式旋转

1.3目镜：12.5x

1.4放大倍数：5x(6x,10x,16x,25x,40x);

1.5实际视野：≥ 5x(37,24,14,8,5.2mm)

*1.6双目夹角：≤6°

- 1.7瞳距调节： 瞳距调节：50～80mm

1.8屈光度调节：≥-8～+8D

2裂隙灯

2.1最小裂隙开孔/丁达尔点：0 .2 mm

- 2.2裂隙长度：1-15mm连续可调

*2.3 裂隙宽度：0-15mm连续可调

- 2.4 出光孔径：0.2/1/3/5/10/15mm

2.5滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片、弥散片

2.6裂隙角度：±90 °，连续调节

2.7垂直裂隙倾斜角度：0°- 5°- 10°- 15°- 20°，有利于水平观测及侧向观测，对眼角及眼底的诊察提供最大的助益与便利。

2.8亮度≥220000 LUX 连续可调

- *2.9辅助光源：红外光，白光

3数码成像系统

3.1具有眼科CCD传感器相机, 像素尺寸≥2248x2048。

- 3.2动态范围：≥73dB

- 3.3具有可变光圈，可与软件同步调节

- 3.4每秒帧数：≥35

4分析软件

4.1支持实时动态视频显示

4.2图像处理功能：病灶长度、角度、面积等测量功能

- 4.3病人数据及图像资料数据库管理，具有存档、检索、统计分析功能。

- 4.4支持DICOM，PACS，WORKLIST等医院系统的免费接入。

配置清单要求：

1. 主机 数量：1

2. 工作站 数量：1（系统Windows10专业版，i5处理器，运行内存16G,硬盘1TB）

- 3. 升降台 数量：1

- 4. 打印机 数量：1