招标技术参数

| 设备名称：角膜地形图仪 | 质量层次：进口 |
| --- | --- |
| 设备功能、用途及达到的要求： |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |
| 一、软件功能： |  |
| - 1.地形图类型：轴向图，切向图、轴向曲率图、切向曲率图、高度图、屈光力图、泽尼克拟合高度图、光线误差图、波前像差图、泽尼克拟合波前像差图、泪膜质量图、泪膜破裂时间图 |  |
| - 2.（★）软件模块：地形图功能、复合地形图功能（5方位拍摄拟合，范围更大）、视频地形图功能、泪膜分析功能 |  |
| - 3.模式：单图、左/右眼双图、四联图，差异图、随访趋势图、3D图 |  |
| - 4.分区显示：中央0-3mm、中周3-5mm、周边5-7mm区域范围曲率显示 |  |
| - 5.模拟角膜接触镜验配：自定义镜片模拟试戴，荧光素图模拟 |  |
| - 6.角膜e值，q值，p值，e²值 |  |
| - 7.瞳孔、虹膜和白到白测量 |  |
| - 8.SAI（非对称指数），SRI（规则指数），IS值（圆锥角膜评估）、泪膜质量、 |  |
| - 9.语言：中、英、法等8种语言 |  |
| - 10.操作系统：中文 Windows |  |
| 二、光学测量 |  |
| - 1.测量角膜屈光力范围：10-100D （n=1.3375 0.01D增量） |  |
| 2. 测量角膜直径范围：0.25-11mm |  |
| 3. 测量视野范围: H 12.5mm x V 10.5mm |  |
| 4. （★）Placido环数:≤32环 |  |
| 5. 光源：低亮度绿色投射光 |  |
| 6. 分析点≥102000 |  |
| 7. （★）测量点≥9600 |  |
| 8. 视力焦点距离：≤65mm |  |
| 9. 可重复性：测试靶＜0.1D |  |
| 10. 拍摄方式：手动对焦，自动拍摄，智能评分评估拍摄质量 |  |
| 11.左右眼识别：自动/手动 |  |
| 配置清单要求： |  |
| 1.设备主机 数量：1台 |  |
| 2.电脑工作站 数量：1套(内存≥16G，硬盘≥512G） |  |
| 3.彩色打印机 数量：1台 |  |
| 4.电动升降台 数量：1台 |  |