招标技术参数

| 设备名称：免散瞳眼底照相机 | 质量层次：进口 |
| --- | --- |
| 设备功能、用途及达到的要求：该产品不接触眼，通过瞳孔观察，拍摄和记录眼底，提供眼底图像信息 |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |
| - 类型：数字眼底照相机、免散瞳型 |  |
| - 观察角度≥45度 |  |
| - *数码相机解析力: EOS相机搭载DIGIC X处理器 |  |
| - 有效像素≥2420万像素 |  |
| - *数码相机连接方式：外接式同品牌EOS相机 |  |
| - 最小瞳孔直径￠4mm（SP模式：约￠3.3mm） |  |
| - 工作距离：物镜前≥35mm |  |
| - 无补偿透镜：-10D到+15D 负补偿透镜：-31D 到-7D |  |
| - 正补偿透镜:+11D到+33D |  |
| - 工作距离调整：劈裂线调整、工作距离点调整 |  |
| - 曝光补偿：自动 |  |
| - 对焦方式：自动对焦、手动直线式劈裂线对焦 |  |
| - 外眼显示: 分离瞳孔调节；视网膜显示: 工作距离点调节 |  |
| - 显示模式：彩色、无赤光、蓝光、红光 |  |
| - 外眼拍摄：彩照、红外光 |  |
| - 内眼拍摄：彩照、无赤光、钴蓝光 |  |
| - 光源:红外LED/白色LED |  |
| - 放大模式：具有≥2倍放大模式 |  |
| - 图像处理技术: 原厂软件 - 白内障降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响:图像增强技术，增强图片细节，图片任意放大不失真 |  |
| - *前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像 |  |
| - 立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选 |  |
| - 报告模式：报告中图片数量自定义，可充分显示病变细节 |  |
| 配置清单要求： |  |
| 1. 眼底照相机主机 数量：1套 |  |
| 2. 工作站 数量：1套(内存≥16G，硬盘≥512G） |  |
| 3 升降桌 数量：1台 |  |

招标技术参数

| 设备名称：免散瞳眼底照相机 | 质量层次：进口 |
| --- | --- |
| 设备功能、用途及达到的要求：该产品不接触眼，通过瞳孔观察，拍摄和记录眼底，提供眼底图像信息 |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |
| - *类型：数字眼底照相机、免散瞳型 |  |
| - 观察角度≥45度 |  |
| - *电动颌托调节 |  |
| - *有效像素≥2000万以上像素 |  |
| - 采集模块内置CCD |  |
| - 最小瞳孔直径大于等于￠3.5mm或以上 |  |
| - 内置AI报告模块，可直接在设备上输出报告 |  |
| - 屈光补偿范围：无补偿透镜：-18D～+18D |  |
| - 拍摄模式 : 免散瞳/散瞳彩照 |  |
| - 显示屏：360°旋转触摸控制屏 |  |
| - 曝光补偿：自动 |  |
| - 对焦方式：自动对焦、手动对焦 |  |
| - 内置报告模块，可直接在设备上输出报告 |  |
| - 显示模式：彩色、无赤光、蓝光、红光 |  |
| - 数据传输方式：WIFI/USB/DICOM/FTP/网口；支持眼科远程PACS系统数据共享接连端口 |  |
| - 内眼拍摄：彩照 |  |
| - 光源:LED |  |
| - 放大模式：具有≥2倍放大模式 |  |
| - 图像处理技术: 原厂软件 - 白内障降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响:图像增强技术，增强图片细节，图片任意放大不失真 |  |
| - 前节拍摄： |  |
| - 立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选 |  |
| - 报告模式：报告中图片数量自定义，可充分显示病变细节 |  |
| 配置清单要求： |  |
| 1. 眼底照相机主机 数量：1套 |  |
| 2. 工作站 数量：1套(内存≥16G，硬盘≥512G） |  |
| 3 升降桌 数量：1台 |  |